## Sheet1
COM
機台 | TMP-V4404LMW |  |  |  |  | SRG-2（新) |  |  | 測定日 | 2023-10-13 |  | SRG | 27 | [12 empty] | 対象 | VATﾊﾞﾙﾌﾞ
ロータ | めっきなし |  |  |  | ① | 2.9495e-05 |  |  | 測定者 | yokota |  | R04 | 2 | [12 empty] | 送信 | Z:
ステータ | ダイカスト 黒Ni |  |  |  | ② | 2.8533e-05 |  |  | ガス | H2 |  | 1次パワー | 24 | [12 empty] | 返信 | Z:
フランジ | VG350 |  |  |  | ③ | 2.9816e-05 |  |  | 気温（℃） | 25 |  | 2次パワー | 0
保護ネット | あり 6角 0.5mm |  |  |  | ④ | 2.8259e-05 |  |  | ACC | 1.068 |  | MKS_PDR4000 | 0 | [10 empty] | Pa | Torr
定格回転数 | 400rps |  |  |  | ⑤ | 2.9946e-05 |  |  | イオンゲージ | 4.47e-05 |  | イオンゲージ | 0 | [10 empty] | 21 | 0.158
冷却水 | 25℃，3.0 L./min |  |  |  | ⑥ | 2.9158e-05 |  |  | VATセンサー1FS[Torr] | 10 |  | ﾏｽﾌﾛｰ | 21 | [10 empty] | 23 | 0.173
補助ポンプ | MU-603 |  |  |  | ⑦ | 2.9791e-05 |  |  | VATセンサー2FS[Torr] | 0 |  | 架台No. | 2 | [10 empty] | 25 | 0.188
配管 | 50mm x 2m |  |  |  | ⑧ | 2.9935e-05 |  |  | 回転数 | 400 |  | VATﾊﾞﾙﾌﾞ | 26 | [10 empty] | 27 | 0.203
備考 | 並列排気ロータ ver2 P/N 263-94608 |  |  |  | ⑨ | 2.9201e-05 | [17 empty] | 29 | 0.218
| 追加工ハウジング P/N 263-94935 |  |  |  | ⑩ | 2.8829e-05 | [5 empty] | 排速シートVer | 2022-09-12
[5 empty] | 平均 | 2.9296e-05
補正係数 | 流量 |  |  | 排気口圧力 | 圧力計 |  |  |  |  | 排速 |  | 電源読み値 |  |  |  | パワーメータ(一次) |  |  | パワーメータ(二次) |  |  | 不確かさ測定 | [10 empty] | VAT開度 | 測定時刻
| 設定値 | 0補正 | 換算値 | 設定値 | SRG | SRG | PDR4000_ch2 | MFC流量 | VAT圧力 | SRG-2(新) | バックポンプ | 回転数 | MC | MT | PT | 電圧値 | 電流値 | 電力 | 電圧値 | 電流値 | 電力 | No1 | No2 | No3 | No4 | No5 | No6 | No7 | No8 | No9 | No10 | 平均
| (sccm) | (sccm) | (Torr・L/s) | (Torr) | (Pa) | (Torr) | (Torr) | （SCCM) | （Toｒｒ） | (L/s) | 排速（L/s） | rps | A | ℃ | ℃ | V | A | W | V | A | W | [11 empty] | %
10 | 0 | 0 | 0 |  | 6.6325e-08 |  |  | 0 | 0.00026 |  |  | 399.8 | 0.5 | 35 | 0 | 208.3 | 0.98 | -122 |  |  |  | 6.6325e-08 | 6.6325e-08 | 6.6325e-08 | 6.6325e-08 | 6.6325e-08 | 6.6325e-08 | 6.6325e-08 | 6.6325e-08 | 6.6325e-08 | 6.6325e-08 |  | 100 | 2023-10-13 09:23
1 |  | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 |  | -1.7117e-07 |  |  | 0 | 0.00018 | [12 empty] | -1.7117e-07 | -1.7117e-07 | -1.7117e-07 | -1.7117e-07 | -1.7117e-07 | -1.7117e-07 | -1.7117e-07 | -1.7117e-07 | -1.7117e-07 | -1.7117e-07
1
100 | 2 | 2 | 0.027653
1 | 5 | 5 | 0.069133
1000 | 10 | 10 | 0.13827
1 | 30 | 30 | 0.4148 |  | 0.00017181 |  |  | 30 | 0.01438 | 2414.2863 | 28.8455 | 399.8 | 0.6 | 36 | 0 | 209.3 | 1.04 | -135 |  |  |  | 0.00017213 | 0.00017243 | 0.00017231 | 0.00017249 | 0.0001707 | 0.00017084 | 0.0001718 | 0.00017144 | 0.0001719 | 0.00017181 |  | 100 | 2023-10-13 09:39
3000 | 50 | 50 | 0.69133 |  | 0.00029485 |  |  | 50 | 0.02147 | 2344.6868 | 32.1999 | 400 | 0.6 | 36 | 0 | 209.1 | 1.06 | -144 |  |  |  | 0.00029522 | 0.00029419 | 0.00029511 | 0.00029401 | 0.00029576 | 0.00029511 | 0.00029435 | 0.00029502 | 0.00030246 | 0.00029485 |  | 100 | 2023-10-13 09:45
1 | 100 | 100 | 1.3827 |  | 0.00063999 |  |  | 100 | 0.03536 | 2160.4428 | 39.1024 | 399.8 | 0.8 | 36 | 0 | 209.1 | 1.12 | -157 |  |  |  | 0.00064113 | 0.00064053 | 0.00064008 | 0.0006417 | 0.00064066 | 0.00064051 | 0.00064051 | 0.00064046 | 0.00064014 | 0.00063999 |  | 100 | 2023-10-13 09:51
10000 | 200 | 200 | 2.7653 |  | 0.0015485 |  |  | 200 | 0.05687 | 1785.8079 | 48.6253 | 399.8 | 1.1 | 36 | 0 | 208.6 | 1.22 | -179 |  |  |  | 0.001544 | 0.0015438 | 0.0015447 | 0.0015459 | 0.0015452 | 0.0015452 | 0.0015472 | 0.0015459 | 0.0015464 | 0.0015485 |  | 100 | 2023-10-13 09:58
1 | 300 | 300 | 4.148 |  | 0.002815 |  |  | 300 | 0.07399 | 1473.5294 | 56.0614 | 399.8 | 1.4 | 37 | 0 | 209.6 | 1.28 | -203 |  |  |  | 0.0028084 | 0.0028094 | 0.0028103 | 0.002811 | 0.002813 | 0.0028124 | 0.0028137 | 0.0028136 | 0.0028139 | 0.002815 |  | 100 | 2023-10-13 10:04
| 400 | 400 | 5.5306 |  | 0.0044608 |  |  | 0.4 | 0.08874 | 1239.833 | 62.3242 | 400 | 1.6 | 38 | 0 | 208.8 | 1.35 | -221 |  |  |  | 0.0044484 | 0.0044513 | 0.0044516 | 0.0044528 | 0.0044554 | 0.0044566 | 0.0044575 | 0.00446 | 0.0044595 | 0.0044608 |  | 100 | 2023-10-13 10:10
| 500 | 500 | 6.9133 |  | 0.0067023 |  |  | 0.5 | 0.10274 | 1031.4831 | 67.2894 | 400 | 1.8 | 39 | 0 | 208.7 | 1.42 | -242 |  |  |  | 0.0066841 | 0.0066881 | 0.0066907 | 0.0066908 | 0.0066925 | 0.0066937 | 0.0066986 | 0.0066986 | 0.0066994 | 0.0067023 |  | 100 | 2023-10-13 10:16
| 700 | 700 | 9.6786 |  | 0.01318 |  |  | 0.7 | 0.12836 | 734.3424 | 75.4022 | 399.8 | 2.2 | 39 | 0 | 209.1 | 1.6 | -274 |  |  |  | 0.013143 | 0.013145 | 0.013152 | 0.013157 | 0.01316 | 0.013165 | 0.013169 | 0.013175 | 0.013178 | 0.01318 |  | 100 | 2023-10-13 10:22
| 1000 | 1000 | 13.8266 |  | 0.028149 |  |  | 1 | 0.16331 | 491.1939 | 84.6649 | 399.8 | 2.7 | 41 | 0 | 208.3 | 1.79 | -337 |  |  |  | 0.028069 | 0.028076 | 0.028087 | 0.028095 | 0.028105 | 0.028113 | 0.028121 | 0.02813 | 0.02814 | 0.028149 |  | 100 | 2023-10-13 10:29
| 1200 | 1200 | 16.5919 |  | 0.042199 |  |  | 1.2 | 0.18671 | 393.1833 | 88.8648 | 400 | 2.9 | 42 | 0 | 208.7 | 1.88 | -353 |  |  |  | 0.042054 | 0.042072 | 0.042094 | 0.04211 | 0.04212 | 0.042139 | 0.042152 | 0.042167 | 0.042185 | 0.042199 |  | 100 | 2023-10-13 10:35
| 1500 | 1500 | 20.7399 |  | 0.065679 |  |  | 1.5 | 0.21806 | 315.7771 | 95.1111 | 399.8 | 3.1 | 43 | 0 | 208.3 | 2.05 | -382 |  |  |  | 0.065528 | 0.065539 | 0.065563 | 0.065584 | 0.065593 | 0.065613 | 0.065632 | 0.065657 | 0.065667 | 0.065679 |  | 100 | 2023-10-13 10:41
| 1700 | 1700 | 23.5053 |  | 0.082985 |  |  | 1.7 | 0.23862 | 283.247 | 98.5049 | 400 | 3.2 | 44 | 0 | 207.9 | 2.1 | -392 |  |  |  | 0.082832 | 0.082843 | 0.082859 | 0.08288 | 0.082901 | 0.082921 | 0.082935 | 0.082953 | 0.082965 | 0.082985 |  | 100 | 2023-10-13 10:47
| 2000 | 2000 | 27.6532 |  | 0.11099 |  |  | 2 | 0.2687 | 249.1507 | 102.9149 | 400 | 3.5 | 45 | 0 | 207.8 | 2.22 | -419 |  |  |  | 0.11081 | 0.11083 | 0.11084 | 0.11088 | 0.11088 | 0.11091 | 0.11095 | 0.11095 | 0.11097 | 0.11099 |  | 100 | 2023-10-13 10:53
|  | 0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 100 | 100 | 1.3827 | 0 | 0.0006543 |  |  | 100 | 0.03543 | 2113.1924 | 39.0252 | 399.8 | 0.8 | 41 | 0 | 208.5 | 1.12 | -157 |  |  |  | 0.00065557 | 0.00065806 | 0.00065416 | 0.00065528 | 0.00065359 | 0.00065514 | 0.00065371 | 0.00065309 | 0.00065349 | 0.0006543 |  | 100 | 2023-10-13 11:09
| 100 | 100 | 1.3827 | 0.1 | 0.00095734 |  |  | 100 | 0.10015 | 1444.2745 | 13.8059 | 399.8 | 1.1 | 40 | 0 | 208.3 | 1.18 | -177 |  |  |  | 0.00096102 | 0.00095943 | 0.0009583 | 0.00096154 | 0.00095856 | 0.00095792 | 0.00095764 | 0.00095937 | 0.00095959 | 0.00095734 |  | 19.74 | 2023-10-13 11:15
| 100 | 100 | 1.3827 | 0.2 | 0.0021388 |  |  | 100 | 0.20009 | 646.4661 | 6.9102 | 400 | 1.5 | 41 | 0 | 208.9 | 1.32 | -210 |  |  |  | 0.0021364 | 0.0021367 | 0.0021366 | 0.0021371 | 0.0021358 | 0.0021376 | 0.0021398 | 0.0021384 | 0.0021377 | 0.0021388 |  | 14.405 | 2023-10-13 11:21
| 100 | 100 | 1.3827 | 0.3 | 0.0059299 |  |  | 100 | 0.30002 | 233.1678 | 4.6086 | 400 | 2 | 41 | 0 | 208.7 | 1.58 | -269 |  |  |  | 0.0059065 | 0.0059087 | 0.0059116 | 0.005915 | 0.0059177 | 0.0059217 | 0.0059233 | 0.0059248 | 0.0059256 | 0.0059299 |  | 11.975 | 2023-10-13 11:27
| 100 | 100 | 1.3827 | 0.4 | 0.017513 |  |  | 100 | 0.40006 | 78.9506 | 3.4561 | 399.8 | 2.7 | 43 | 0 | 207.8 | 1.77 | -319 |  |  |  | 0.017459 | 0.01747 | 0.017478 | 0.01748 | 0.01749 | 0.017502 | 0.017502 | 0.01751 | 0.017511 | 0.017513 |  | 10.409 | 2023-10-13 11:34
|  | 0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 300 | 300 | 4.148 | 0 | 0.002845 |  |  | 300 | 0.0741 | 1457.9913 | 55.9782 | 400 | 1.3 | 39 | 0 | 207 | 1.28 | -200 |  |  |  | 0.0028368 | 0.0028364 | 0.0028391 | 0.0028396 | 0.0028413 | 0.0028421 | 0.0028417 | 0.0028437 | 0.0028438 | 0.002845 |  | 100 | 2023-10-13 12:12
| 300 | 300 | 4.148 | 0.1 | 0.003186 |  |  | 300 | 0.10016 | 1301.9414 | 41.4136 | 399.8 | 1.5 | 39 | 0 | 206.6 | 1.34 | -211 |  |  |  | 0.0031809 | 0.0032078 | 0.0031823 | 0.0031825 | 0.0031851 | 0.0031841 | 0.0031873 | 0.0031851 | 0.0031853 | 0.003186 |  | 36.01 | 2023-10-13 12:18
| 300 | 300 | 4.148 | 0.2 | 0.0056597 |  |  | 300 | 0.19995 | 732.8984 | 20.7451 | 399.8 | 1.9 | 40 | 0 | 207.1 | 1.45 | -245 |  |  |  | 0.0056452 | 0.0056452 | 0.005647 | 0.0056487 | 0.0056499 | 0.0056531 | 0.0056545 | 0.0056552 | 0.005659 | 0.0056597 |  | 22.19 | 2023-10-13 12:24
| 300 | 300 | 4.148 | 0.3 | 0.012282 |  |  | 300 | 0.30005 | 337.7288 | 13.8243 | 399.8 | 2.3 | 41 | 0 | 207.1 | 1.71 | -287 |  |  |  | 0.012237 | 0.01224 | 0.012249 | 0.012254 | 0.012258 | 0.012263 | 0.01227 | 0.012274 | 0.012278 | 0.012282 |  | 18.599 | 2023-10-13 12:31
| 300 | 300 | 4.148 | 0.4 | 0.028313 |  |  | 300 | 0.40006 | 146.5046 | 10.3684 | 399.8 | 2.9 | 42 | 0 | 208 | 1.91 | -353 |  |  |  | 0.02825 | 0.028261 | 0.02827 | 0.028279 | 0.02828 | 0.028288 | 0.028294 | 0.028302 | 0.028308 | 0.028313 |  | 16.458 | 2023-10-13 12:37
|  | 0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 500 | 500 | 6.9133 | 0 | 0.006774 |  |  | 0.5 | 0.10281 | 1020.5652 | 67.2435 | 399.8 | 1.8 | 41 | 0 | 206.4 | 1.45 | -241 |  |  |  | 0.0067557 | 0.0067581 | 0.0067639 | 0.0067641 | 0.0067673 | 0.0067755 | 0.0067714 | 0.0067723 | 0.0067743 | 0.006774 |  | 100 | 2023-10-13 12:54
| 500 | 500 | 6.9133 | 0.2 | 0.010904 |  |  | 0.5 | 0.20002 | 634.0159 | 34.5631 | 399.8 | 2.2 | 41 | 0 | 207.1 | 1.57 | -275 |  |  |  | 0.010881 | 0.010882 | 0.010886 | 0.01089 | 0.010895 | 0.010894 | 0.010897 | 0.010898 | 0.010903 | 0.010904 |  | 27.655 | 2023-10-13 13:00
| 500 | 500 | 6.9133 | 0.3 | 0.020588 |  |  | 0.5 | 0.29998 | 335.7931 | 23.0459 | 400 | 2.7 | 42 | 0 | 208.4 | 1.77 | -319 |  |  |  | 0.020527 | 0.020536 | 0.020541 | 0.020547 | 0.020555 | 0.020561 | 0.02057 | 0.020575 | 0.02058 | 0.020588 |  | 22.425 | 2023-10-13 13:06
| 500 | 500 | 6.9133 | 0.4 | 0.040317 |  |  | 0.5 | 0.40002 | 171.4738 | 17.2824 | 399.8 | 3 | 43 | 0 | 207.3 | 1.95 | -355 |  |  |  | 0.040258 | 0.040261 | 0.040268 | 0.040279 | 0.040281 | 0.040285 | 0.040289 | 0.040297 | 0.040303 | 0.040317 |  | 19.695 | 2023-10-13 13:12
|  | 0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 700 | 700 | 9.6786 | 0 | 0.013301 |  |  | 0.7 | 0.12843 | 727.662 | 75.3611 | 399.8 | 2.3 | 41 | 0 | 207.6 | 1.61 | -287 |  |  |  | 0.01326 | 0.013266 | 0.013273 | 0.013277 | 0.013281 | 0.013286 | 0.013291 | 0.013297 | 0.0133 | 0.013301 |  | 100 | 2023-10-13 13:32
| 700 | 700 | 9.6786 | 0.2 | 0.01825 |  |  | 0.7 | 0.19983 | 530.336 | 48.4343 | 399.8 | 2.5 | 42 | 0 | 209.2 | 1.7 | -303 |  |  |  | 0.018204 | 0.018208 | 0.01821 | 0.018217 | 0.018223 | 0.018226 | 0.018233 | 0.018238 | 0.018244 | 0.01825 |  | 33.035 | 2023-10-13 13:38
| 700 | 700 | 9.6786 | 0.3 | 0.030871 |  |  | 0.7 | 0.29991 | 313.5186 | 32.2718 | 400 | 2.9 | 43 | 0 | 208.5 | 1.86 | -339 |  |  |  | 0.030807 | 0.031148 | 0.030824 | 0.030895 | 0.030842 | 0.031169 | 0.031243 | 0.034412 | 0.031063 | 0.030871 |  | 25.6 | 2023-10-13 13:44
| 700 | 700 | 9.6786 | 0.4 | 0.0539 |  |  | 0.7 | 0.40205 | 179.5665 | 24.0732 | 400 | 3.1 | 44 | 0 | 209 | 2.04 | -376 |  |  |  | 0.054308 | 0.05368 | 0.053677 | 0.053692 | 0.053697 | 0.053708 | 0.053713 | 0.053714 | 0.053717 | 0.0539 |  | 22.005 | 2023-10-13 13:51
|  | 0 | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 1000 | 1000 | 13.8266 | 0 | 0.028568 |  |  | 1 | 0.16256 | 483.9897 | 85.0555 | 399.8 | 2.8 | 44 | 0 | 209.3 | 1.78 | -339 |  |  |  | 0.028534 | 0.028537 | 0.028541 | 0.028544 | 0.028549 | 0.028555 | 0.028557 | 0.02856 | 0.028565 | 0.028568 |  | 100 | 2023-10-13 13:57
| 1000 | 1000 | 13.8266 | 0.2 | 0.032629 |  |  | 1 | 0.20001 | 423.7524 | 69.1296 | 400 | 2.8 | 44 | 0 | 209 | 1.86 | -336 |  |  |  | 0.032607 | 0.032611 | 0.032621 | 0.032638 | 0.032629 | 0.032635 | 0.03263 | 0.032646 | 0.032649 | 0.032629 |  | 43.28 | 2023-10-13 14:03
| 1000 | 1000 | 13.8266 | 0.3 | 0.049055 |  |  | 1 | 0.29984 | 281.8595 | 46.1133 | 400 | 3 | 45 | 0 | 208.6 | 1.95 | -368 |  |  |  | 0.049068 | 0.049001 | 0.049007 | 0.049017 | 0.049023 | 0.049033 | 0.049038 | 0.049044 | 0.049051 | 0.049055 |  | 29.865 | 2023-10-13 14:09
| 1000 | 1000 | 13.8266 | 0.4 | 0.075138 |  |  | 1 | 0.40038 | 184.0163 | 34.5337 | 399.8 | 3.2 | 46 | 0 | 209 | 2.12 | -395 |  |  |  | 0.075068 | 0.075072 | 0.075081 | 0.083488 | 0.07784 | 0.075183 | 0.075193 | 0.075148 | 0.075287 | 0.075138 |  | 25.43 | 2023-10-13 14:16
Note on L9: SHIMADZU: 接続しないときはゼロ
Note on F18: SHIMADZU: 値を入力しておけば葉威圧調整。 空白でバルブ全開。